耳内窥镜参数

性能要求：

1.内窥镜镜体全部采用进口不锈钢管；

2.窥镜采用德国光学玻璃、光钎、光锥；

3.采用柱状透镜专利技术，图像清晰，视场明亮；

4.带有方向标，蓝宝石镜头，永不磨损；

5.可选购耐高温高压消毒内窥镜。

技术参数:

镜体外径：∅2.7mm

视场角:45°

视向角:0°

分辨率:7Lp/mm 9Lp/mm

放大倍率:2

目镜罩外径: ∅32mm

观察景深: 1~50mm

光缆接头外径: ∅10mm

工作长度:90mm 或110mm